ТЗ на программирование STM32 для задач оценки микроциркуляции

Первый этап

- Собрать термопару pt100 по 4-х проводной схеме подключения

- Обрезать дорожки на микросборке MAX31865 для 4-х проводного подключения

- Подключить одну термопару к одному MAX31865

- Подключить 1 MAX31865 к Black Pill с использованием пина DRDY (схема подключения)

- Оформить работу с MAX, как бибилиотеку

- Организовать передачу сырых (АЦП) данных по виртуальному COM-порту (USB) в ASCII формате.

- Получить данные монитором ком-порта, записать (capture) их в txt-файл

- Разобраться с регистрами ошибок MAX31865

- Если была ошибка, заменять значение на 0 (?)

Второй этап

- Выполнить сборку/подрезку остальных 3-х комплектов pt100-MAX31865

- Подключить остальные 3 MAX к PlackPill

- Разработать внутреннюю структуру (struct) для хранения настроек/данных, включая флаги ошибок каждого канала

- Организовать последовательное чтение всех 4х сырых температур (АЦП) и их передачу (в 4 колонки с разделителем “пробел”) в txt-файл.

- Оценить задержку между моментами измерения 1 и 4-го каналов Т, при известной скорости SPI и интервале срабатывания DRDY

- Принять решение об использовании 1-го DRDY c первого канала для начала считывания данных и ошибок со всех каналов.

- Оценить, какое время занимает считывание всех данных (укладывется ли в период поступления данных 21мс (50Гц)

- Оценить, какое время занимает передача данных по COM-порту при скорости подключения 921600 бод (успевает ли все передаться при за 21мс)

Третий этап

- Разобраться со встроенным RTC.

- Организовать получение 32-битной(?) метки времени о моменте получения измерения АЦП по первому датчику.

- Оформить работу с RTC + Timer как библиотеку

- Дополнить пакет передаваемых данных этой меткой.

Четвертый этап

- После согласования с физиками, понять, как часто нам нужно обновленное значение Т, на основании этого, выключать Free Run режим на моменты простоя, чтобы избежать саморазогрева.

- Фильтровать сначала, т.к. фильтровать uintXX_t проще, чем float.

- Реализовать медианный фильтр с окном 3.

- Реализовать фильтр бегущего среднего с кольцевым буфером для окон размером 2,4,8 (2 в степени N), чтобы усреднять сдвигом вправо, а не делением

- Оформить, фильтры, как библиотеку

- Реализовать алгоритм пересчета ADC - Resistance - Temperature (по формуле Каллендара - Ван Дюзена. Использовать отфильтрованный сигнал.

- Реализовать калибровочную поправку по 2 точкам (Tист = K*Т+B), где К и В - калибровочные коэффициенты.

- пп 6,7 - дополнить библиотеку для MAX

- Изучить технологию записи данных во FLASH STM32 (не внешний EEPROM!), записать настройки во FLASH (окно для фильтра бегущего, калибровочные коэффициенты и пр.)

Пятый этап

- Разобраться с Протоколом ModBus

- Подумать о преобразовании Tfloat в Tuint = Тист*100

- Реализовать работу по COM-порту с помощью карты адресов ModBus (есть в отдельном файле)

- Реализовать на Python Программу опроса, записи в файл и визуализации данных Т с метками времени.

Шестой этап

- Разобраться с элементом Пельтье

- Разобраться с конструкцией датчика TCore

- Разобраться с мостом, управляемым ШИМ

- Сконструировать прототип датчика TCore

- Научиться управлять нагревом/охлаждением Пельтье через ШИМ

- Разобраться с каскадным ПИД-регулятором

- Научиться управлять Пельтье с помощью УСТАВКИ по Т и ПИД-регулятора.

- Настройки и управление реализовать через карту ModBus